PROTOCOLO

DE LIMPIEZAY DESINFECCIÓN DE ENDOSCOPIO

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	RESPONSABLES	3

4.	DEFINICIONES	3

5.	DESARROLLO	4

5.1	CONSIDERACIONES EN LA UTILIZACIÓN DE LA DAN	4

5.2	ORTHAOFTALDEHIDO	5

5.3	DETERGENTE ENZIMÁTICO	5

5.4	FACTORES QUE AFECTAN LA EFECTIVIDAD DEL AGENTE DESINFECTANTE EN EL PROCESO DE DESINFECCIÓN	6

5.4.1	Cantidad Y Ubicación De Los Microorganismos (MO)	6

5.4.2	Resistencia De Los Microorganismos Al Agente Químico	6

5.4.3	Concentración Del Agente	6

5.4.4	Materia Orgánica	6

5.4.5	Duración De La Exposición	7

5.4.6	Presencia De Materiales Extracelulares O Biofilm	7

5.5	CONDICIONES GENERALES PARA LA DAN DE MATERIAL	7

5.5.1	Materiales Necesarios	7

5.5.2	Procedimiento de DAN Manual	7

5.6	PROCEDIMIENTO DE  ETAPA DE ENJUAGUE Y SECADO POSTERIOR A DAN	8

5.7	LAVADO DE ENDOSCOPIOS CON JABON ENZIMÁTICO.	8

5.8	PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN LOS EQUIPOS DE DAN	10

5.9	ALMACENAMIENTO	11

5.10	PROCESO DE REPARACIÓN O MANTENIMIENTO	11

6.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	11

7.	CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO	12

# OBJETIVO

Disminuir la transmisión de infecciones entre pacientes que se someten a procedimientos endoscópicos, a través de la utilización de los estándares de limpieza y desinfección de alto nivel.

# ALCANCE

Este proceso aplica a todo el personal enfermería responsables del servicio de cirugía.

# RESPONSABLES

El protocolo va enfocado a profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería.

# DEFINICIONES

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN): La desinfección de alto nivel (DAN) es el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin asegurar la eliminación de las esporas bacterianas.

NIVELES DE DESINFECCIÓN: Estos niveles de basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los microorganismos y pueden ser:

· Desinfección de alto nivel (DAN): Realizada con agentes químicos líquidos que eliminan todos los microorganismos. Algunas sustancias utilizadas son; el Glutaraldehído, Orthophtahaldehído (OPA), Acido peracético, Dióxido de cloro,

Formaldehído, entre otros.

· Desinfección de nivel intermedio (DNI): Se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio, etc.

· Desinfección de bajo nivel (DBN): Se realiza con agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo de tiempo corto. Por ejemplo, el grupo de amonios cuaternarios.

LIMPIEZA: Proceso mediante el cual se elimina suciedad y materia orgánica de un objeto inanimado, mediante agua y acción mecánica. Puede utilizarse para este proceso un detergente, para la DAN se utiliza de preferencia detergente enzimático.

ARTÍCULO SEMI – CRÍTICO: Artículo o elemento que entra en contacto con membranas mucosas o piel que no están intactas.

DETERGENTE ENZIMÁTICO: Solución que contiene enzimas, tales como proteasas, lipasa y/ o amilasas que actúan sobre la materia orgánica, destruyendo proteínas, lípidos y amilasas que se adhieren a este.

MATERIA ORGÁNICA: Sustancia que una vez fue parte de un organismo vivo o producida por un organismo vivo. Ej. Fluidos corporales, tejidos blandos, huesos etc.

CONTENEDOR: Cajas plásticas lavables.

ORTOFTALDEHIDO 0,55%: Desinfectante de alto nivel, con actividad bactericida, fungicida, virucida y micobactericida. Aprobado por el Ministerio de Salud.

# DESARROLLO

## CONSIDERACIONES EN LA UTILIZACIÓN DE LA DAN

- La desinfección de alto nivel es un proceso de eliminación de microorganismos que está aceptado nacional e Internacionalmente. La necesidad de realizar este procedimiento surge por el tipo de material de fabricación de los equipos (labilidad térmica) el cual no permite hasta la actualidad, otro proceso de esterilización.

- De acuerdo al manual de buenas prácticas de esterilización: “Todo el material, artículo o dispositivo usado en procedimientos endoscópicos o laparoscópicos que por motivos muy justificados no pueden ser esterilizados, deberá ser sometidos a Desinfección de Alto Nivel (DAN), entre paciente y paciente”.

- Este método requiere el empleo de una técnica de limpieza rigurosa para reducir al máximo la contaminación microbiana de los instrumentos y eliminar todo residuo orgánico. Es necesario dar estricto cumplimiento a los parámetros de limpieza y el tiempo de exposición a la solución desinfectante. Ante cualquier omisión o quiebre en el cumplimiento del procedimiento, el proceso de desinfección de alto nivel no será efectivo y debe ser ejecutado nuevamente.

- El proceso se realiza a través de la exposición con agentes químicos. En nuestra institución se utiliza el Orthaoftaldehido (OPA) al 0.55%.

- Actualmente el procedimiento se realiza en forma automatizada, pero existen algunos instrumentos que deben ser desinfectados en forma manual los cuales se describirán en otro punto.

- En la selección del método y agente a utilizar en la desinfección de los equipos, se debe tener en cuenta que aquellos que se introducen por vías naturales (endoscopios, colonoscopios, etc.), se consideran semicríticos y pueden ser sometidos a DAN. No obstante, a través de su lumen pueden introducirse pinzas de biopsia o instrumental para cirugías, que constituyen artículos críticos, por lo tanto estos se deben esterilizar.

- Aquellos equipos que se introducen por vías artificiales y por ende entran a cavidades estériles, son artículos críticos y siempre se deben esterilizar

- La dilución del detergente enzimático se realizará de acuerdo a instrucciones del fabricante.

## ORTHAOFTALDEHIDO

- Su concentración de uso es de 0,55%.

- Incluye la eliminación del Enterococo resistente a Vancomicina. Tiene gran estabilidad en rangos de pH entre 3 y 9, no requiere de activación siendo estable por 14 días.

- No fija sangre o proteínas y presenta buena compatibilidad con los equipos.

- No causa irritación nasal u ocular.

## DETERGENTE ENZIMÁTICO

- El detergente enzimático es un detergente líquido concentrado (CIDEZYME*). El detergente enzimático está especialmente formulado para la limpieza manual de instrumental médico quirúrgico o en máquina automática para limpieza de instrumentos endoscópicos antes de la desinfección a alto nivel o de esterilización del equipo.

- El detergente proporciona un proceso de limpieza de un solo paso, donde la enzima degrada materia orgánica como sangre, heces o moco, mientras los surfactantes retiran la materia del equipo.

- El producto es efectivo preparando 8 mililitros por cada litro de agua a temperatura ambiente.

- Para equipo sucio, dejar en inmersión un (1) minuto inmediatamente después del procedimiento quirúrgico.

- Para equipo sucio con materia orgánica que se ha secado, se recomienda un tiempo mayor de inmersión: cinco (5) minutos y doblando la dosis del detergente.

- Los componentes del detergente son: Subtilisina proteasa, Ácido acético, Borax, Ácido Cítrico, capriloamidopropil Betaina, Acido dietileno triamina pentametileno fosfónico, perfume menta, hidróxido de potasio, propilenglicol, tietralonamina, copolímero de óxido de propileno y óxido etileno.

## FACTORES QUE AFECTAN LA EFECTIVIDAD DEL AGENTE DESINFECTANTE EN EL PROCESO DE DESINFECCIÓN

### Cantidad Y Ubicación De Los Microorganismos (MO)

Cuanto mayor es la biocarga, mayor es el tiempo que un desinfectante necesita para actuar. Por ello, es fundamental realizar una escrupulosa limpieza de las superficies de los instrumentos, más aún, cuando estos tienen componentes múltiples y deben ser desarmados para ser limpiados pieza por pieza.

### Resistencia De Los Microorganismos Al Agente Químico

Se refiere principalmente al espectro de acción que tiene el método o agente utilizado. No se ha demostrado que la resistencia antimicrobiana se relacione a resistencia a agentes químicos desinfectantes.

### Concentración Del Agente

Se relaciona con la potencia de acción de cada uno de los agentes químicos para que produzcan la acción esperada. Las concentraciones varían con respecto a los agentes desinfectantes y en algunos casos pueden relacionarse con un efecto corrosivo sobre el material.

### Materia Orgánica

La presencia de materia orgánica como; suero, sangre, pus, u otras sustancias orgánicas, pueden inactivar la acción de los desinfectantes comprometiendo su efectividad.

### Duración De La Exposición

Cada método o sustancia utilizada tiene un tiempo específico necesario para alcanzar el nivel de desinfección esperado, por lo que siempre se deben seguir las especificaciones del fabricante.

### Presencia De Materiales Extracelulares O Biofilm

Muchos microorganismos producen biofilm, lo que genera una barrera contra el proceso de desinfección, por tal razón, es importante elegir agentes desinfectantes que no fomenten la agregación de proteínas a los insumos.

## CONDICIONES GENERALES PARA LA DAN DE MATERIAL

### Materiales Necesarios

- Equipos de protección personal (EPP): guantes, peto, gafas y mascarillas o tapaboocas).

- Detergente enzimático.

- Contenedores.

- Guantes estériles.

- Jeringas.

- Alcohol.

- Campos estériles (compresas).

- Agua potable.

- Desinfectante de alto nivel.

### Procedimiento de DAN Manual

- Si se requiere cambiar el desinfectante de DAN, deberá realizarse en el contenedor del lavado manual, con equipo de protección personal.

- La presentación del desinfectante despachado desde el Servicio de Farmacia, no debe diluirse, ya que viene en la dilución necesaria para la DAN.

- El funcionario recibirá el equipo de endoscopio verificando que provengan contadas sus partes y accesorios.

- Sumergir de manera completa el cuerpo del endoscopio y sus accesorios, posterior a lo cual bombeará solución desinfectante del contenedor (aproximadamente 100cc) por los canales internos del equipo.

- El equipo se mantendrá en esta solución por un tiempo mínimo de 10 minutos controlado por reloj mural ubicado en Sala.

- Pasado el tiempo requerido para la desinfección, sacar el equipo del contenedor de DAN (Con técnica aséptica) y colocar en contenedor con agua, bombeando dicha agua por sus canales (Tres a cuatro veces) con el fin de arrastrar el desinfectante residual.

- Dejar el contenedor con la solución del desinfectante cubierto para la próxima desinfección manual

## PROCEDIMIENTO DE  ETAPA DE ENJUAGUE Y SECADO POSTERIOR A DAN

El personal a cargo debe:

- Secar el endoscopio externamente con compresas estériles. Una vez realizado esto, bombear con jeringa los canales del endoscopio (Si este los posee). Una vez finalizado éste procedimiento, se toma el endoscopio y se envuelve en un nuevo paño clínico estéril para su despacho posterior. En caso de ser la última desinfección del día, introducir los endoscopios con técnica aséptica en su funda  y almacenar en sus respectivos contenedores o en vitrinas de almacenamiento.

## LAVADO DE ENDOSCOPIOS CON JABON ENZIMÁTICO.

- Se finaliza procedimiento (endoscopia o colonoscopia) y se le recibe el equipo al especialista.

- Se apaga la fuente de luz.

- Se retira con una toalla desechable las secreciones que tenga la manguera antes de sumergirla en el detergente enzimático

- Se sumerge el equipo en el detergente por el tiempo estipulado por el fabricante (de 1-5 minutos).

- Dentro de una tina o recipiente realice insuflación de aire durante 10 segundos, después de esto inyecte aguan durante 10 segundos. Repita esto por lo menos tres veces con el fin de quitar membranas mucosas y sangre adherida al canal de aire/agua.

- A continuación se debe realizar el lavado del canal de aspiración, para lo cual se debe colocar el extremo distal del endoscopio en una tina o recipiente con líquido de limpieza, y succionar el líquido durante 10 segundos, seguido saque el extremo distal del endoscopio del recipiente y siga succionando aire por otros 10 segundos. Lo anterior se debe repetir por lo menos 3 veces.

- Siga con el cepillado de los canales siguiendo los siguientes pasos:

Cepillado del Canal de Aspiración

Utilizando el cepillo grueso provisto, cepillar las siguientes tres boquillas. Realizar el cepillado 3 veces o más.

- Desde la entrada del fórceps (Canal de trabajo) hasta el extremo distal del endoscopio.

- Retírelo suavemente por el extremo distal del endoscopio.

- Realice la limpieza del cepillo.

- Desde la válvula de aspiración hasta la entrada del fórceps.

- Retírelo suavemente por la entrada del fórceps.

- Realice la limpieza del cepillo.

- Desde la válvula de aspiración hasta el conector de aspiración.

- Retírelo suavemente por el conector de aspiración

- Realice la limpieza del cepillo.

Cepille el interior de la válvula

Cepillar con el cepillo de válvula el interior de la válvula de succión y válvula de suministro de aire/agua.

Utilizando el cepillo de limpieza delgado, limpiar las 5 bocas siguientes.

- Cepillar la porción del extremo distal utilizando un cepillo para válvula o un cepillo suave.

¡ATENCIÓN!

Recuerde verificar el estado de los implementos de limpieza, dándole especial atención a los cepillos. Estos deben cambiarse de preferencia cuando note un desgaste en sus cerdas. El no cambio de estos elementos a tiempo puede acarrear una limpieza inadecuada lo que conlleva a riesgos para el paciente y equipo.

¡ATENCIÓN!

Si se llega a presentar una obstrucción en el canal de aire/agua recuerde:

- Colocar el adaptador de limpieza en la porción de la válvula de aire/agua.

- Inyectar agua con la jeringa para eliminar la obstrucción.

- Después de eliminar la obstrucción, inyectar aire hasta que salga toda el agua del canal.

NOTA:

- El endoscopio puede dañarse por altas temperaturas.

- No someter el endoscopio al hervor ni a autoclave.

- Luego de realizado el cepillado de los canales de trabajo y de insuflación de Aire/agua, conecte el adaptador de limpieza e insufle liquido de limpieza, teniendo en cuenta cada uno de los pasos descritos en el manual de limpieza y desinfección para el lavado efectivo de cada uno de los canales.

- Recuerde que el líquido de limpieza puede fluir dentro del cuerpo del paciente, por lo que se recomienda fuertemente después del lavado, eliminar cualquier sustancia química con agua (a temperatura ambiente) y luego limpie con una gasa seca.

¡ATENCIÓN!

Recuerde lavar los implementos de limpieza teniendo en cuanta las instrucciones.

Después de realizado el primer y segundo lavado se recomienda fuertemente seguir con la desinfección química teniendo en cuanta las instrucciones.

Siempre enjuague con abundante Agua antes de la desinfección. Retirar el Exceso de Agua.

## PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN LOS EQUIPOS DE DAN

- Los rectoscopios y colonoscopios, que se desinfectan en forma manual, deben tener un contenedor con el agente desinfectante distinto al que se utilice en el resto de los endoscopios, claramente rotulado.

- En caso de realizar una endoscopia a pacientes portadores de algún microorganismo como; VHB, VIH, Clostridium difficile, ERV u otros, el equipo debe someterse al proceso habitual, siendo preciso recordar la importancia de cumplir a cabalidad con cada una de las etapas del proceso, para así minimizar el riesgo de Infecciones Intrahospitalarias para los pacientes.

## ALMACENAMIENTO

- Los endoscopios deben almacenarse desinfectados en vitrinas diseñadas para tal fin, la cual permita contenerlos de manera holgada o como deba dejarse según la indicación de su fabricante.

- La recomendación general de duración de DAN, es de 24hrs., pasado este periodo debe el equipo volver a someterse a DAN, o al momento antes de su utilización si este tiempo es mayor. Esto dado la dificultad de que el almacenamiento asegure que no se produzca una re contaminación.

## PROCESO DE REPARACIÓN O MANTENIMIENTO

- El funcionario que se encuentra desarrollando las actividades de DAN gastroenterología, debe reportar cualquier anomalía que se presente durante el proceso y/o en los equipos de esta sala.

- El coordinador del Servicio de cirugía, informará al ingeniero Biomédico de la institución y a las subgerencias para las medidas a que hubiese lugar.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Manual de Buenas Prácticas de Esterilización.Ministerio de salud  2008

- Guía para el Control del Proceso de Esterilización y Desinfección de Alto Nivel Dep. De Calidad y Seguridad del Paciente  ministerio de salud. Enero 2009.

- ANTONINI F Y COLS. Guía nacional de limpieza y desinfección de endoscopios y materiales accesorios. Congreso argentino de gastroenterología y endoscopía 2006.

- AXON A, KRUSE A, URGELL R, ET AL. EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINTESTINAL (ESGE) Guidelines on cleaning and disinfection. ENDOSCOPY 1995; 27:199-202

- Guía para el control del Proceso de Esterilización Y Desinfección de alto nivel.MINSAL 2009

- Organización Mundial de Gastroenterología/ Organización Mundial de Endoscopía Directrices Mundiales Desinfección de Endoscopios— un enfoque sensible a los recursos, febrero 2011.

- Condiciones Para La Limpieza De Los Equipos De Endoscopia Marca Fujifilm. 2016

- Medicina basada en la evidencia, Guía de manejo en gastroenterología desinfección de equipos y accesorios. Disponible en

- HTTP://WWW.ENCOLOMBIA.COM/GASTRO14299_DESINFECCIÓN.HTM

# CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| ELABORÓ | REVISO | APROBO |
| --- | --- | --- |
| Rossa Gabriella Rojas Coordinadora del cirugía | Angélica Robayo Piñeros Subgerente de Servicios de Salud | Dora J. Cuadrado O. Gerente (E) |

| VERSION | FECHA DE REVISION O ACTUALIZACION | DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/09/2018 | Se crea por primera vez el documento |

.